МУЛЬТИМЕТР DT-912

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо соблюдать следующие правила, чтобы обеспечить максимальную безопасность персонала при работе с данным прибором:

- Не используйте данный прибор, если прибор или контрольные выводы повреждены или если вы подозреваете, что данное устройство  работает неправильно.

- Будьте осторожны c электрическим напряжением. Не прикасайтесь к незащищенным металлическим трубкам, розеткам, зажимам и т. д, которые могут быть в электрическом потенциале земли. Необходимо обеспечить соответствующую изоляцию и использовать сухую одежду, резиновую обувь, резиновый коврики или любой проверенный изолирующий материал.

- Выключите источник питания проверяемой цепи, прежде чем размыкать, отсоединять или выключать цепь. Даже небольшое количество электрического тока может быть опасным.

- Соблюдайте осторожность при работе с током выше 60 В или переменным током выше 30 В, так как такие напряжения могут повлечь опасность поражения током.

- При использовании щупов, держите пальцы на предохранителях для пальцев, расположенных на щупах.

- Измерения напряжения, которые превышают пределы мультиметра, могут повредить прибор и ударить оператора током. Всегда следите за пределами напряжения мультиметра, когда стоите напротив прибора.

- Никогда не применяйте напряжение или электрический ток, который превышает определенный максимум:

| Пределы диапазона входных значений |  |
| --- | --- |
| Функция | Максимально допустимое значение |
| VAC | 600V DC/AC |
| V DC or V AC | 600V DC/AC, 200Vrms on 200mV range |
| mA DC | 200mA 250V fast acting fuse |
| A DC | 10A 250V fast acting fuse (30 seconds max every 15 minutes) |
| Resistance, Continuity | 250Vrms for 15sec max |

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Данный символ, расположенный вблизи другого символа, терминала или работающего устройства, показывает, что оператору следует изучить Инструкцию по Эксплуатации, чтобы избежать травм или повреждения прибора. |
| --- | --- |
|  | Данный символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может повлечь за собой смерть или серьёзные травмы. |
|  | Данный символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может повлечь за собой повреждение прибора. |
|  | Данный символ указывает, что терминал(ы), маркированные таким образом, нельзя подключать к точке цепи, на которой напряжение в отношении грунтового заземления превышено (в данном примере) 500 В AC или DC. |
|  | Данный символ вблизи одного или нескольких терминалов обозначает их как связанные с диапазонами, которые могут при нормальном использовании попасть под воздействие частично опасных напряжений. Для максимальной безопасности, прибор и контрольные выводы не следует держать в руках, когда данные терминалы подключены. |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЁМЫ

- Большой ЖК-дисплей

- Переключатель режимов

- Входное гнездо 10A (положительное) для  измерений 10A DC или AC.

- Входное гнездо COM (отрицательное)

- Положительное входное гнездо

- Кнопка Data Hold

- Кнопка Backlight

Примечание: Tilt стенд, предохранитель и батарейный отсек находятся на задней панели устройства.

ПОЯСНЕНИЯ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Знак проверки цепей на обрыв

BAT	Низкий заряд батареи

Диодный тест

DATA HOLD	Сохранение данных

AUTO	Автоматический выбор диапазона

AC	Переменный Ток

DC	Постоянный Ток

Спецификация

| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| DC Voltage (V DC) | 200mV | 0.1mV | (0.5% reading + 2 digits) |
|  | 2000mV | 1mV |  |
|  | 20V | 0.01V |  |
|  | 200V | 0.1V | (0.8% reading + 2 digits) |
|  | 600V | 1V |  |
| AC Voltage (V AC) | 200V | 0.1V | (1.2% reading + 10 digits (50/60Hz) |
|  | 600V | 1V |  |
| DC Current (A DC) | 2000A | 1A | (1.0% reading + 2 digits) |
|  | 20mA | 10A |  |
|  | 200mA | 100A | (1.2% reading + 2 digits) |
|  | 10A | 10mA | (2.0% reading + 2 digits) |
| Resistance | 200 | 0.1 | (0.8% reading + 2 digits) |
|  | 2000 | 1 |  |
|  | 20k | 0.01k |  |
|  | 200k | 0.1k |  |
|  | 2000k | 1k | (1.0% reading + 2 digits) |
| Battery Test | 9V | 10mV | (1.0% reading + 2 digits) |
|  | 1.5V | 1mV |  |

Данные параметры точности измерены при 18 °C - 28 °C (65 °F - 83 °F) и относительной влажности менее чем 70 % RH.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, отсоедините контрольные выводы от любого источника напряжения, прежде чем снять дверцу с батарейного отсека.

- Отсоедините контрольные выводы от прибора.

- Откройте дверцу батарейного отсека, ослабив винт с помощью крестообразной отвертки.

- Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая правильную полярность.

- Установите дверцу батарейного отсека при помощи двух шурупов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, не работайте с прибором до тех пор, пока дверца батарейного отсека не будет закрыта и надежно закреплена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если прибор работает неправильно, проверьте предохранители и батарейки, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и что они правильно установлены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск смерти от удара электрическим током. Высокое напряжение Постоянного и Переменного Тока очень опасны,  измерения следует выполнять с большой осторожностью.

1.	ВСЕГДА устанавливайте переключатель режимов в позицию Выкл., когда прибор не используется.

2.	Если "OL" появляется на дисплее в процессе измерения, если величина превышает диапазон, который вы выбрали. Измените диапазон на более широкий.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых низких диапазонах напряжения Постоянного и переменного тока с не подсоединёнными к прибору контрольными выводами дисплей может выдавать произвольные показания. Это происходит из-за высокого уровня чувствительности. Показания стабилизируются и при подключении устройства к цепи, вы получите правильные измерения.

КНОПКА DATA HOLD

Функция Data Hold позволяет прибору сохранить измерения для дальнейшего просмотра.

- Нажмите кнопку DATA HOLD , чтобы сохранить показания датчика. Индикатор "HOLD"  появится на дисплее.

- Нажмите кнопку  DATA HOLD, чтобы вернуться к нормальной эксплуатации.

- КНОПКА BACKLIGHT

- Нажмите и удерживайте кнопку BACKLIGHT, тогда задняя подсветка загорится.

- Нажмите кнопку BACKLIGHT  еще раз, чтобы выйти из режима освещения.

ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ВНИМАНИЕ: НЕ измеряйте напряжение Постоянного Тока, если мотор в цепи включен или выключен. Большая волна напряжения может навредить прибору.

- Установите переключатель режимов в позицию VDC ("мВ" появится на дисплее).

- Вставьте штекер черного контрольного вывода в отрицательное гнездо (COM) и штекер красного вывода - в положительное гнездо (V).

- Поднесите наконечники испытательных щупов к проверяемой цепи. Убедитесь, что полярность правильная (красный вывод – к положительному, черный - к отрицательному).

- Прочитайте напряжение на дисплее. Дисплей показывает правильное десятичное число и величину. Если полярность обратная, дисплей покажет (-) минус перед величиной.

ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск смерти от удара электрическим током. Наконечники щупов могут быть недостаточно длинными для контакта с деталями под напряжением внутри некоторых розеток 240 В, так как контакты сильно углублены. В результате, показания могут быть нулевыми, тогда как фактически в розетке есть напряжение. Убедитесь, что наконечники щупов касаются металлических контактов внутри розетки, прежде чем предполагать, что в ней нет напряжения.

ВНИМАНИЕ: НЕ измеряйте напряжение Постоянного Тока, если мотор в цепи включен или выключен. Большая волна напряжения может навредить прибору.

- Установите переключатель режимов в позицию VAC.

- Вставьте штекер черного вывода в отрицательное гнездо (COM)  и штекер красного вывода в положительное гнездо (V).

- Поднесите наконечники испытательных щупов к проверяемой цепи.

- Прочитайте напряжение на дисплее. Дисплей покажет десятичное число, величину и символ (AC, V и т. д.).

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ВНИМАНИЕ: Не выполняйте измерений тока на шкале 10 A более 30 секунд. Превышение 30 секунд может привести к повреждению устройства и/или контрольных выводов.

- Вставьте штекер черного вывода в отрицательное гнездо (COM).

- Для тока свыше 4000 µA Постоянного Тока, установите переключатель режимов в позицию µA и вставьте штекер красного вывода в гнездо (µA).

- Для измерений тока свыше 400 мA DC, установите переключатель режимов на диапазон мА и вставьте штекер красного вывода в гнездо (мА).

- Для измерений тока более 10А DC, установите переключатель режимов в позицию А и вставьте штекер красного вывода в гнездо 10A.

- Удерживайте кнопку AC/DC до тех пор, пока индикатор "DC" не появится на дисплее.

- Отключите питание от проверяемой цепи, затем разомкните цепь в той точке, где вам необходимо сделать измерение тока.

- Поднесите наконечник черного щупа к отрицательному концу цепи.

- Подключите питание к цепи.

- Прочитайте показания тока на дисплее. Дисплей покажет правильное десятичное число, величину и символ.

ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара током, отсоедините источник питания от проверяемого устройства и разгрузите все емкости, прежде чем измерять сопротивление. Извлеките батарейки и выдерните провода.

- Установите переключатель режимов в позицию Ω.

- Вставьте штекер черного контрольного вывода  в отрицательное гнездо (COM) и штекер красного контрольного вывода в положительное гнездо Ω.

- Поднесите наконечники щупов к цепи или проверяемой детали. Лучше отключить один конец проверяемой детали, тогда остальная цепь не будет мешать показанию сопротивления.

Прочитайте сопротивление на дисплее. Дисплей покажет правильное десятичное число, величину и символ.
ПРОВЕРКА НА ОБРЫВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, никогда не проверяйте на обрыв цепи или провода, находящиеся под напряжением.

- Установите переключатель режимов в позицию .

- Вставьте штекер черного вывода в отрицательное гнездо  (COM)  и штекер красного вывода в положительное гнездо (Ω).

- Нажимайте кнопку до тех пор, пока символ  не появится на дисплее.

- Поднесите наконечники щупов к цепи или проводу, который вы хотите проверить.

- Если сопротивление меньше, чем 30 А, прозвучит звуковой сигнал. Дисплей покажет фактическое сопротивление.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, не проверяйте диоды, которые находятся под напряжением.

- Установите переключатель режимов в позицию в позицию

- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится символ на дисплее.

- Вставьте штекер черного вывода в отрицательное гнездо (-) (COM), а штекер красного вывода в положительное гнездо (+)  (Ω).

- Поднесите наконечники щупов к диодам или полупроводниковому переходу, который вы хотите проверить. Запомните показания прибора.

Проверка элементов питания

1. Вставьте черный щуп в разъем COM отрицательный и красный щуп в гнездо V положительный.

2. Выберите диапазон 1,5 или 9В с помощью функции выбора переключателя.

3. Подключите красный провод к положительной стороне 1,5 или 9В батареи, а черный провод к отрицательной стороне 1,5 или 9В батареи.

4. Читайте напряжение на дисплее.

|  | Хороший заряд | Слабый | Плохой |
| --- | --- | --- | --- |
| 9V battery: | >8.2V | 7.2 to 8.2V | <7.2V |
| 1.5V battery: | >1.35V | 1.22 to 1.35V | <1.22V |

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, отсоедините контрольные выводы от любого источника напряжения, прежде чем снимать дверцу батарейного отсека.

- Когда батарейки разряжены или их напряжение упало ниже рабочего, индикатор "BAT" появится на ЖК-дисплее справа. Батарейку следует заменить.

- Следуйте инструкции при установке батарейки. См. раздел Установка батарейки  данного руководства.

- Утилизируйте старую батарейку надлежащим образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, не используйте прибор до тех пор, пока дверца батарейного отсека не будет закрыта и надежно закреплена.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, отсоедините контрольные выводы от любого источника напряжения, прежде чем открывать дверцу отсека предохранителей.

- Отсоедините контрольные выводы от проверяемого устройства и от мультиметра.

- Откройте дверцу отсека предохранителя, ослабив винт с помощью отвертки Phillips.

- Осторожно выньте старый предохранитель из отсека.

- Установите новый предохранитель в отсек.

- Всегда используйте соответствующие предохранители (0.5 A/250В для диапазона 400 мA, 10A/250 В для диапазона 10A).

- Установите дверцу отсека предохранителя, надежно закрепите винт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, не работайте с прибором до тех пор, пока дверца отсека предохранителя не будет установлена и надежно закреплена.